通信方式

网口Modbus TCP协议。AIP测试仪为服务器，默认端口为502。

帧格式

※本协议只支持【03H】和【10H】命令※

- 保持寄存器读取【03H】

上位机发送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报文标识（高） | 可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加1以区别不同的通信数据。亦可默认为00 00不做区分。 |
| 2 | 报文标识（低） |  |
| 3 | 协议标识（高） | 固定为00 00，表示Modbus TCP协议。 |
| 4 | 协议标识（低） |  |
| 5 | 数据长度（高） | 表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。 |
| 6 | 数据长度（低） |  |
| 7 | 设备地址 | 01H |
| 8 | 功能码 | 03H，表示读保持寄存器。 |
| 9 | 寄存器起始地址（高） |  |
| 10 | 寄存器起始地址（低） |  |
| 11 | 寄存器数（高） | 要读取的寄存器数量N。 |
| 12 | 寄存器数（低） |  |

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报文标识（高） | 与上位机发送的报文一致 |
| 2 | 报文标识（低） |  |
| 3 | 协议标识（高） | 固定为00 00，表示Modbus TCP协议。 |
| 4 | 协议标识（低） |  |
| 5 | 数据长度（高） | 表示接下来的数据长度，单位为字节。3+寄存器数量N×2。 |
| 6 | 数据长度（低） |  |
| 7 | 设备地址 | 01H |
| 8 | 功能码 | 03H，表示读保持寄存器。 |
| 9 | 数据字节数 | 寄存器数量N×2。 |
| 10 | 第一个寄存器数据（高） |  |
| 11 | 第一个寄存器数据（低） |  |
| …… | …… |  |
| 8+N×2 | 第N个寄存器数据（高） |  |
| 9+N×2 | 第N个寄存器数据（低） |  |

- 保持寄存器写入【10H】

上位机发送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报文标识（高） | 可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加1以区别不同的通信数据。亦可默认为00 00不做区分。 |
| 2 | 报文标识（低） |  |
| 3 | 协议标识（高） | 固定为00 00，表示Modbus TCP协议。 |
| 4 | 协议标识（低） |  |
| 5 | 数据长度（高） | 表示接下来的数据长度，单位为字节。7+寄存器数量N×2。 |
| 6 | 数据长度（低） |  |
| 7 | 设备地址 | 01H |
| 8 | 功能码 | 10H，表示写入保持寄存器。 |
| 9 | 寄存器起始地址（高） |  |
| 10 | 寄存器起始地址（低） |  |
| 11 | 寄存器数（高） | 要写入的寄存器数量N。 |
| 12 | 寄存器数（低） |  |
| 13 | 数据字节数 | 寄存器数量N×2。 |
| 14 | 第一个寄存器数据（高） |  |
| 15 | 第一个寄存器数据（低） |  |
| …… | …… |  |
| 12+N×2 | 第N个寄存器数据（高） |  |
| 13+N×2 | 第N个寄存器数据（低） |  |

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报文标识（高） | 与上位机发送的报文一致 |
| 2 | 报文标识（低） |  |
| 3 | 协议标识（高） | 固定为00 00，表示Modbus TCP协议。 |
| 4 | 协议标识（低） |  |
| 5 | 数据长度（高） | 表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。 |
| 6 | 数据长度（低） |  |
| 7 | 设备地址 | 01H |
| 8 | 功能码 | 10H，表示写入保持寄存器。 |
| 9 | 寄存器起始地址（高） |  |
| 10 | 寄存器起始地址（低） |  |
| 11 | 寄存器数（高） | 已写入的寄存器数量N。 |
| 12 | 寄存器数（低） |  |

仪表寄存器地址

测试控制(8000H-8FFFH)

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动 | 0000 | 0x8000 | 2 | W | - 左工位 - 右工位 |
| 停止/复位 | 0000 | 0x8002 | 2 | W |  |
| 状态 | Int16 | 0x8004 | 2 | R | - 空闲状态 - 测试状态 - 设置状态 |
| 设置条码 | ASCII | 0x8010 | 64 | W |  |

测试结果总览(9000H-90FFH)

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试日期 | ASCII | 0x9000 | 4 | R |  |
| 开始时间 | ASCII | 0x9004 | 4 | R |  |
| 结束时间 | ASCII | 0x9008 | 4 | R |  |
| 判定 | ASCII | 0x900C | 2 | R |  |
| 温度 | 浮点数 | 0x900E | 2 | R | 单位℃ |
| 型号 | ASCII | 0x9010 | 16 | R |  |
| 用户 | ASCII | 0x9020 | 8 | R |  |
| 工位 | ASCII | 0x9028 | 2 | R | L/R |
| 产品编号 | ASCII | 0x9030 | 64 | R |  |

电阻测试结果(9200H-97FFH)

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 片间电阻1判定 | ASCII | 0x9200 | 2 | R | OK/NG |
| 片间电阻1结果 | 浮点数 | 0x9202 | 2 | R |  |
| 片间电阻2判定 | ASCII | 0x9204 | 2 | R | OK/NG |
| 片间电阻2结果 | 浮点数 | 0x9206 | 2 | R |  |
| 片间电阻n判定 | ASCII | 0x9200+4*(n-1) | 2 | R | OK/NG |
| 片间电阻n结果 | 浮点数 | 0x9202+4*(n-1) | 2 | R |  |
| 焊接电阻1判定 | ASCII | 0x9400 | 2 | R | OK/NG |
| 焊接电阻1结果 | 浮点数 | 0x9402 | 2 | R |  |
| 焊接电阻2判定 | ASCII | 0x9404 | 2 | R | OK/NG |
| 焊接电阻2结果 | 浮点数 | 0x9406 | 2 | R |  |
| 焊接电阻n判定 | ASCII | 0x9400+4*(n-1) | 2 | R | OK/NG |
| 焊接电阻n结果 | 浮点数 | 0x9402+4*(n-1) | 2 | R |  |
| 跨间电阻1判定 | ASCII | 0x9600 | 2 | R | OK/NG |
| 跨间电阻1结果 | 浮点数 | 0x9602 | 2 | R |  |
| 跨间电阻2判定 | ASCII | 0x9604 | 2 | R | OK/NG |
| 跨间电阻2结果 | 浮点数 | 0x9606 | 2 | R |  |
| 跨间电阻n判定 | ASCII | 0x9600+4*(n-1) | 2 | R | OK/NG |
| 跨间电阻n结果 | 浮点数 | 0x9602+4*(n-1) | 2 | R |  |
| 挂钩顺序判定 | ASCII | 0x9800 | 2 | R | OK/NG |
| 挂钩顺序 | ASCII | 0x9802 | 2 | R | CW/CCW |

耐压测试结果(9A00H-9AFFH)

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴铁耐压判定 | ASCII | 0x9A00 | 2 | R | OK/NG |
| 轴铁耐压电压 | 浮点数 | 0x9A02 | 2 | R | 单位V |
| 轴铁耐压电流 | 浮点数 | 0x9A04 | 2 | R | 单位mA |
| 轴线耐压判定 | ASCII | 0x9A10 | 2 | R | OK/NG |
| 轴线耐压电压 | 浮点数 | 0x9A12 | 2 | R | 单位V |
| 轴线耐压电流 | 浮点数 | 0x9A14 | 2 | R | 单位mA |
| 铁线耐压判定 | ASCII | 0x9A20 | 2 | R | OK/NG |
| 铁线耐压电压 | 浮点数 | 0x9A22 | 2 | R | 单位V |
| 铁线耐压电流 | 浮点数 | 0x9A24 | 2 | R | 单位mA |
| 绝缘电阻判定 | ASCII | 0x9A30 | 2 | R | OK/NG |
| 绝缘电阻电压 | 浮点数 | 0x9A32 | 2 | R | 单位mA |
| 绝缘电阻阻值 | 浮点数 | 0x9A34 | 2 | R | 单位MΩ |

匝间测试结果(9B00H-9BFFH)

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 匝间电压 | 浮点数 | 0x9B00 | 2 | R | 单位V |
| 匝间1判定 | 浮点数 | 0x9B02 | 2 | R | OK/NG |
| 匝间1结果 | 浮点数 | 0x9B04 | 2 | R |  |
| 匝间2判定 | 浮点数 | 0x9B06 | 2 | R | OK/NG |
| 匝间2结果 | 浮点数 | 0x9B08 | 2 | R |  |
| 匝间n判定 | 浮点数 | 0x9B00+4*n | 2 | R | OK/NG |
| 匝间n结果 | 浮点数 | 0x9B02+4*n | 2 | R |  |