| 协议版本 | 修 订 说 明 | 软件版本 | 修订人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.5 | 增加热敏折算温度和温度差 |  | 王路行 | 2023.08.17 |
| V1.6 | 增加负载地址 |  | 陆鑫 | 2023.11.06 |
| V1.7 | 增加直流地启测试结果 |  | 陆鑫 | 2024.01.26 |
| V1.8 | 增加电阻17-32结果 |  | 陆鑫 | 2024.02.01 |
| V1.9 | - 增加压降测试结果 - 增加有刷电压测试结果 |  | 刘声宇 | 2024.03.07 |
| V2.0 | 新增直耐配置，标题为5.2防止影响其他号排列 |  | 陆鑫 | 2024.06.11 |
| V2.1 | 增加测试合格不合格总数，地址0x1014-0x1028 |  | 王路行 | 2024.06.14 |
| v2.2 | 增加低启参数（标题为12）和结果 |  | 王路行 | 2024.07.13 |
| v2.3 | 增加电容参数（标题为13） 增加反嵌参数（标题为14） |  | 阎正军 | 2024.09.04 |
| V2.4 | 优化pd地址 |  | 陆鑫 | 2024.09.13 |
| V2.5 | 增加调速电机地址 |  | 陆鑫 | 2024.09.15 |
| V2.6 | 增加空载配置地址 |  | 陈景璞 | 2024.09.21 |
| v2.7 | 增加交流电阻 |  | 于永波 | 2025.2.27 |
| v2.8 | 增加湿度地址 |  | 于永波 | 2025.3.24 |
| v2.9 | 优化一些地址错误 |  | 于永波 | 2025.4.24 |
| v3.0 | 增加地址适用标注 |  | 王路行 | 2025.5.8 |
| v3.1 | 增加地址标注,修改空载地址 |  | 于永波 | 2025.5.13 |

通信方式

网口Modbus TCP协议，串口ModbusRTU协议。AIP测试仪为服务器。

注意，工控机软件目前仅支持网口Modbus TCP协议，且仅支持2000H及大于8000H地址的读取或写入。

【注意!!!】:本协议为通用协议,多个设备共同使用而提供的，部分地址可能由于设备型号、配置或软件版本的不同而不适用,具体适用性需根据各设备的特性和实际需求进行综合判断。地址栏标有【A8】代表常规定子单表软件支持,地址栏标有【工控机】代表工控机定子软件支持，【PD】代表PD单表支持,【A8-BLDC】代表无刷单表软件，【BLDC】代表无刷工控机软件,标题中【工控机无】或者【BLDC无】表示这类设备不含和这个部分功能,备注中显示【工控机无】或者【BLDC无】代表这类设备不含这一项值.

帧格式

※本协议只支持【03H】和【10H】命令※

- 保持寄存器读取【03H】(TCP)

上位机发送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报文标识（高） | 可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加1以区别不同的通信数据。亦可默认为00 00不做区分。 |
| 2 | 报文标识（低） |  |
| 3 | 协议标识（高） | 固定为00 00，表示Modbus TCP协议。 |
| 4 | 协议标识（低） |  |
| 5 | 数据长度（高） | 表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。 |
| 6 | 数据长度（低） |  |
| 7 | 设备地址 | 01H |
| 8 | 功能码 | 03H，表示读保持寄存器。 |
| 9 | 寄存器起始地址（高） |  |
| 10 | 寄存器起始地址（低） |  |
| 11 | 寄存器数（高） | 要读取的寄存器数量N。 |
| 12 | 寄存器数（低） |  |

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报文标识（高） | 与上位机发送的报文一致 |
| 2 | 报文标识（低） |  |
| 3 | 协议标识（高） | 固定为00 00，表示Modbus TCP协议。 |
| 4 | 协议标识（低） |  |
| 5 | 数据长度（高） | 表示接下来的数据长度，单位为字节。3+寄存器数量N×2。 |
| 6 | 数据长度（低） |  |
| 7 | 设备地址 | 01H |
| 8 | 功能码 | 03H，表示读保持寄存器。 |
| 9 | 数据字节数 | 寄存器数量N×2。 |
| 10 | 第一个寄存器数据（高） |  |
| 11 | 第一个寄存器数据（低） |  |
| …… | …… |  |
| 8+N×2 | 第N个寄存器数据（高） |  |
| 9+N×2 | 第N个寄存器数据（低） |  |

- 保持寄存器写入【10H】(TCP)

上位机发送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报文标识（高） | 可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加1以区别不同的通信数据。亦可默认为00 00不做区分。 |
| 2 | 报文标识（低） |  |
| 3 | 协议标识（高） | 固定为00 00，表示Modbus TCP协议。 |
| 4 | 协议标识（低） |  |
| 5 | 数据长度（高） | 表示接下来的数据长度，单位为字节。7+寄存器数量N×2。 |
| 6 | 数据长度（低） |  |
| 7 | 设备地址 | 01H |
| 8 | 功能码 | 10H，表示写入保持寄存器。 |
| 9 | 寄存器起始地址（高） |  |
| 10 | 寄存器起始地址（低） |  |
| 11 | 寄存器数（高） | 要写入的寄存器数量N。 |
| 12 | 寄存器数（低） |  |
| 13 | 数据字节数 | 寄存器数量N×2。 |
| 14 | 第一个寄存器数据（高） |  |
| 15 | 第一个寄存器数据（低） |  |
| …… | …… |  |
| 12+N×2 | 第N个寄存器数据（高） |  |
| 13+N×2 | 第N个寄存器数据（低） |  |

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报文标识（高） | 与上位机发送的报文一致 |
| 2 | 报文标识（低） |  |
| 3 | 协议标识（高） | 固定为00 00，表示Modbus TCP协议。 |
| 4 | 协议标识（低） |  |
| 5 | 数据长度（高） | 表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。 |
| 6 | 数据长度（低） |  |
| 7 | 设备地址 | 01H |
| 8 | 功能码 | 10H，表示写入保持寄存器。 |
| 9 | 寄存器起始地址（高） |  |
| 10 | 寄存器起始地址（低） |  |
| 11 | 寄存器数（高） | 已写入的寄存器数量N。 |
| 12 | 寄存器数（低） |  |

- 保持寄存器读取【03H】(RTU)

上位机发送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备地址 | 01H |
| 2 | 功能码 | 03H，表示读保持寄存器。 |
| 3 | 寄存器起始地址（高） |  |
| 4 | 寄存器起始地址（低） |  |
| 5 | 寄存器数（高） | 要读取的寄存器数量N。 |
| 6 | 寄存器数（低） |  |
| 7 | CRC校验 |  |
| 8 | CRC校验 |  |

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备地址 | 01H |
| 2 | 功能码 | 03H，表示读保持寄存器。 |
| 3 | 数据字节数 | 寄存器数量N×2。 |
| 4 | 第一个寄存器数据（高） |  |
| 5 | 第一个寄存器数据（低） |  |
| …… | …… |  |
| 4+N×2 | 第N个寄存器数据（高） |  |
| 5+N×2 | 第N个寄存器数据（低） |  |
|  | CRC校验 |  |
|  | CRC校验 |  |

- 保持寄存器写入【10H】(RTU)

上位机发送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备地址 | 01H |
| 2 | 功能码 | 10H，表示写入保持寄存器。 |
| 3 | 寄存器起始地址（高） |  |
| 4 | 寄存器起始地址（低） |  |
| 5 | 寄存器数（高） | 要写入的寄存器数量N。 |
| 6 | 寄存器数（低） |  |
| 7 | 数据字节数 | 寄存器数量N×2。 |
| 8 | 第一个寄存器数据（高） |  |
| 9 | 第一个寄存器数据（低） |  |
| …… | …… |  |
| 8+N×2 | 第N个寄存器数据（高） |  |
| 9+N×2 | 第N个寄存器数据（低） |  |
|  | CRC校验 |  |
|  | CRC校验 |  |

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

| No | 区域名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备地址 | 01H |
| 2 | 功能码 | 10H，表示写入保持寄存器。 |
| 3 | 寄存器起始地址（高） |  |
| 4 | 寄存器起始地址（低） |  |
| 5 | 寄存器数（高） | 已写入的寄存器数量N。 |
| 6 | 寄存器数（低） |  |
| 7 | CRC校验 |  |
| 8 | CRC校验 |  |

仪表寄存器地址

仪表信息(1000H-1FFFH)【A8】【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审编号 | ASCII | 0x1000 | 8 | R | 【工控机无】 |
| 仪表编号 | ASCII | 0x1008 | 8 | R | 【工控机无】 |
| 系统时间 | Int64 | 0x1010 | 4 | R | UNIX时间戳 【工控机无】 |
| 测试总数 | int32 | 0x14 | 2 | R |  |
| 测试合格数 | int32 | 0x1016 | 2 | R |  |
| 测试不合格数 | int32 | 0x1018 | 2 | R |  |
| 电阻不合格数 | int32 | 0x1020 | 2 | R |  |
| 耐压不合格数 | int32 | 0x1022 | 2 | R |  |
| 绝缘不合格数 | int32 | 0x1024 | 2 | R |  |
| 匝间不合格数 | int32 | 0x1026 | 2 | R |  |
| 电感不合格数 | int32 | 0x1028 | 2 | R |  |
| 反嵌不合格数 | int32 | 0x102A | 2 | R |  |
| 转向不合格数 | int32 | 0x102C | 2 | R |  |

型号信息(2000H-2FFFH)【A8】【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前型号 | ASCII | 0x2000 | 16 | R/W |  |
| 添加型号 | ASCII | 0x2010 | 16 | W | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 删除型号 | ASCII | 0x2020 | 16 | W | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 测试项目 | Int16 | 0x2030 | 8 | R/W | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 电机类型 | ASCII | 0x2038 | 8 | R/W | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 补偿温度 | float32 | 0x2040 | 2 | R/W | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 写入配置 | Int | 0x2FFF | 1 | W | 【工控机无】 【BLDC无】 |

电阻配置(3000H-32FFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考温度 | 浮点数 | 0x3002 | 2 | R | 【工控机无】 |
| 电阻不平衡度上限 | 浮点数 | 0x3004 | 2 | R | 设置范围(0-100) |
| 电阻不平衡度模式 | Int | 0x3006 | 1 | R | 1-7 |
| 电阻1设置 |  |  |  |  |  |
| 点1 | Int | 0x3020 | 1 | R |  |
| 点2 | Int | 0x3022 | 1 | R |  |
| 下限 | 浮点数 | 0x3024 | 2 | R |  |
| 上限 | 浮点数 | 0x3026 | 2 | R |  |
| 单位 | Int | 0x3028 | 1 | R | - mΩ - Ω - KΩ - MΩ |
| 材料 | Int | 0x3029 | 1 | R | - 铜 - 铝 - 铜铝 - PT |
| 左补偿 | 浮点数 | 0x302A | 2 | R |  |
| 右补偿 | 浮点数 | 0x302C | 2 | R |  |
| 测试时间 | 浮点数 | 0x302E | 2 | R |  |
| 测试有效 | Int | 0x3031 | 1 | R | - 无效 - 有效 |
| 电阻2的配置为电阻1的寄存器地址+0x0020 电阻3的配置为电阻1的寄存器地址+0x0040 电阻4的配置为电阻1的寄存器地址+0x0080 电阻5的配置为电阻1的寄存器地址+0x00A0 电阻6的配置为电阻1的寄存器地址+0x00C0 电阻7的配置为电阻1的寄存器地址+0x00E0 电阻8的配置为电阻1的寄存器地址+0x0100 |  |  |  |  |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x32FE | 1 | W | 【工控机无】 |
| 写入配置 | Int | 0x32FF | 1 | W | 【工控机无】 |

绝缘配置(3500H-36FFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘1设置 |  |  |  |  |  |
| 高端 | uInt64 | 0x3520 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 低端 | uInt64 | 0x3522 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 电压 | 浮点数 | 0x3524 | 2 | R/W |  |
| 电阻下限 | 浮点数 | 0x3526 | 2 | R/W |  |
| 电阻上限 | 浮点数 | 0x3528 | 2 | R/W |  |
| 时间 | 浮点数 | 0x352A | 2 | R/W |  |
| 测试有效 | Int | 0x352C | 1 | R/W | - 0-无效 1-有效 |
| 绝缘2的配置为绝缘1的寄存器地址+0x0020 绝缘3的配置为绝缘1的寄存器地址+0x0040 绝缘4的配置为绝缘1的寄存器地址+0x0080 |  |  |  |  |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x36FE | 1 | W | 【工控机无】 |
| 写入配置 | Int | 0x36FF | 1 | W | 【工控机无】 |

耐压配置(3700H-38FFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试频率 | Int | 0x3700 | 1 | R/W | 0-50Hz 1-60Hz |
| 耐压1设置 |  |  |  |  |  |
| 高端 | uInt64 | 0x3720 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 低端 | uInt64 | 0x3722 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 电压 | 浮点数 | 0x3724 | 2 | R/W |  |
| 电流下限 | 浮点数 | 0x3726 | 2 | R/W |  |
| 电流上限 | 浮点数 | 0x3728 | 2 | R/W |  |
| 电弧ARC等级 | Int | 0x372A | 1 | R/W |  |
| 时间 | 浮点数 | 0x372B | 2 | R/W |  |
| 电流补偿 | 浮点数 | 0x372D | 2 | R/W |  |
| 测试有效 | Int | 0x372F | 1 | R/W | 0-无效 1-有效 |
| 耐压2的配置为耐压1的寄存器地址+0x0020 耐压3的配置为耐压1的寄存器地址+0x0040 耐压4的配置为耐压1的寄存器地址+0x0080 |  |  |  |  |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x38FE | 1 | W | 【工控机无】 |
| 写入配置 | Int | 0x38FF | 1 | W | 【工控机无】 |

- 5.2直耐配置(3900H-3AFFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直耐压1设置 |  |  |  |  |  |
| 高端 | ASCII | 0x3900 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 低端 | ASCII | 0x3902 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 电压 | 浮点数 | 0x3904 | 2 | R/W |  |
| 电流下限 | 浮点数 | 0x3906 | 2 | R/W |  |
| 电流上限 | 浮点数 | 0x3908 | 2 | R/W |  |
| 电弧ARC等级 | Int | 0x390A | 1 | R/W |  |
| 时间 | 浮点数 | 0x390B | 2 | R/W |  |
| 电流补偿 | 浮点数 | 0x390D | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 测试有效 | Int | 0x390F | 1 | R/W | 0-无效 1-有效 |
| 直耐2的配置为耐压1的寄存器地址+0x0020 直耐3的配置为耐压1的寄存器地址+0x0040 直耐4的配置为耐压1的寄存器地址+0x0080 |  |  |  |  |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x39FE | 1 | W | 【工控机无】 |
| 写入配置 | Int | 0x39FF | 1 | W | 【工控机无】 |

匝间配置(3B00H-3CFFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试模式 | Int | 0x3B00 | 1 | R/W | - 管理模式 - 比较模式 - 综合模式 - 自动模式 |
| Y-Model | Int | 0x3B01 | 1 | R/W | - 0:关闭,1:开启 |
| 匝间1设置 |  |  |  |  |  |
| 高端 | Int | 0x3B20 | 2 | R/W |  |
| 低端 | Int | 0x3B22 | 2 | R/W |  |
| 电压 | 浮点数 | 0x3B24 | 2 | R/W |  |
| 冲击次数 | Int | 0x3B26 | 1 | R/W |  |
| 面积上限 | 浮点数 | 0x3B27 | 2 | R/W |  |
| 差积上限 | 浮点数 | 0x3B29 | 2 | R/W |  |
| 电晕上限 | 浮点数 | 0x3B2B | 2 | R/W |  |
| 相位上限 | 浮点数 | 0x3B2D | 2 | R/W |  |
| 测试有效 | Int | 0x3B2F | 1 | R/W | 0-无效 1-有效 |
| 匝间2的配置为匝间1的寄存器地址+0x0020 匝间3的配置为匝间1的寄存器地址+0x0040 匝间4的配置为匝间1的寄存器地址+0x0080 匝间5的配置为匝间1的寄存器地址+0x00A0 匝间6的配置为匝间1的寄存器地址+0x00C0 匝间7的配置为匝间1的寄存器地址+0x00E0 匝间8的配置为匝间1的寄存器地址+0x0100 |  |  |  |  |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x3CFE | 1 | W | 【工控机无】 |
| 写入配置 | Int | 0x3CFF | 1 | W | 【工控机无】 |

电参配置(3D00H-3EFFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 浮点数 | 0x3D00 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 测试电压 | 浮点数 | 0x3D02 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 测试频率 | 浮点数 | 0x3D04 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 通道设置 | Int | 0x3D06 | 1 | R/W | 【工控机无】 |
| 刹车时间 | 浮点数 | 0x3D07 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 磁极对数 | Int | 0x3D09 | 1 | R/W | 【工控机无】 |
| PG测试电压 | 浮点数 | 0x3D0A | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG上拉电阻 | Int | 0x3D0C | 1 | R/W | 0为无效，其他为有效 【工控机无】 |
| PG级数 | Int | 0x3D0D | 1 | R/W | 【工控机无】 |
| PG测试 | Int | 0x3D0E | 1 | R/W | 0为无效，其他为有效, 【工控机无】 |
| 电参1设置 |  |  |  |  |  |
| 转向设定 | Int | 0x3D20 | 1 | R/W | 0为反转，1为正转,【工控机无】 |
| 档位设置 | Int | 0x3D21 | 1 | R/W | 0为不测试，1为123，2为124,3为125,4为126,5为127,6为128 |
| 电流下限 | 浮点数 | 0x3D22 | 2 | R/W |  |
| 电流上限 | 浮点数 | 0x3D24 | 2 | R/W |  |
| 功率下限 | 浮点数 | 0x3D26 | 2 | R/W |  |
| 功率上限 | 浮点数 | 0x3D28 | 2 | R/W |  |
| 容压下限 | 浮点数 | 0x3D2A | 2 | R/W |  |
| 容压上限 | 浮点数 | 0x3D2C | 2 | R/W |  |
| 转速下限 | 浮点数 | 0x3D2E | 2 | R/W |  |
| 转速上限 | 浮点数 | 0x3D30 | 2 | R/W |  |
| 振动下限 | 浮点数 | 0x3D32 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 振动上限 | 浮点数 | 0x3D34 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 转向判断 | Int | 0x3D36 | 1 | R/W | 0为不测，1为反转，2为正转 |
| 测试时间 | 浮点数 | 0x3D37 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG高电平上限 | 浮点数 | 0x3D39 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG高电平下限 | 浮点数 | 0x3D3B | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG低电平上限 | 浮点数 | 0x3D3D | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG低电平下限 | 浮点数 | 0x3D3F | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG频率上限 | 浮点数 | 0x3D41 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG频率下限 | 浮点数 | 0x3D43 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG占空比上限 | 浮点数 | 0x3D45 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG占空比下限 | 浮点数 | 0x3D47 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG电流上限 | 浮点数 | 0x3D49 | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| PG电流下限 | 浮点数 | 0x3D4B | 2 | R/W | 【工控机无】 |
| 电参2的配置为电参1的寄存器地址+0x0040 电参3的配置为电参1的寄存器地址+0x0080 电参4的配置为电参1的寄存器地址+0x00C0 电参5的配置为电参1的寄存器地址+0x0100 电参6的配置为电参1的寄存器地址+0x0140 |  |  |  |  |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x3EFE | 1 | W | 【工控机无】 |
| 写入配置 | Int | 0x3EFF | 1 | W | 【工控机无】 |

电感配置(3F00H-40FFH)[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均次数 | Int | 0x3F00 | 1 | R/W | 1-10 |
| 测试频率 | Int | 0x3F01 | 1 | R/W | 0-100Hz 1-120Hz - 1KHz - 10KHz |
| 测试电压 | Int | 0x3F02 | 1 | R/W | 0-0.6V 1-0.3V 2-1.0V |
| 串并联 | Int | 0x3F03 | 1 | R/W | - 串联 - 并联 |
| 快慢测 | Int | 0x3F04 | 1 | R/W | - 快测 - 慢测 |
| 电感不平衡度上限 | 浮点数 | 0x3F05 | 2 | R/W | 0-100 |
| Q值不平衡度上限 | 浮点数 | 0x3F07 | 2 | R/W | 0-100 |
| 不平衡度模式 | Int | 0x3F09 | 1 | R/W | 1-4 |
| 电感1配置 |  |  |  |  |  |
| 点1 | Int | 0x3F20 | 2 | R/W |  |
| 点2 | Int | 0x3F22 | 2 | R/W |  |
| 电感下限 | 浮点数 | 0x3F24 | 2 | R/W |  |
| 电感上限 | 浮点数 | 0x3F26 | 2 | R/W |  |
| Q值下限 | 浮点数 | 0x3F28 | 2 | R/W |  |
| Q值上限 | 浮点数 | 0x3F2A | 2 | R/W |  |
| 电感左补偿 | 浮点数 | 0x3F2C | 2 | R/W |  |
| 电感右补偿 | 浮点数 | 0x3F2E | 2 | R/W |  |
| 电感单位 | Int | 0x3F30 | 1 | R/W | - uH - mH |
| 测试有效 | Int | 0x3F31 | 1 | R/W | 0-无效 1-有效 |
| 电感2的配置为电感1的寄存器地址+0x0020 电感3的配置为电感1的寄存器地址+0x0040 电感4的配置为电感1的寄存器地址+0x0080 电感5的配置为电感1的寄存器地址+0x00A0 电感6的配置为电感1的寄存器地址+0x00C0 电感7的配置为电感1的寄存器地址+0x00E0 电感8的配置为电感1的寄存器地址+0x0100 |  |  |  |  |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x40FE | 1 | W |  |
| 写入配置 | Int | 0x40FF | 1 | W |  |

霍尔配置(4500H-46FFH)[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极对数 | Int | 0x4500 | 1 | R/W |  |
| 绑定项目 | Int | 0x4501 | 1 | R/W | 0空载/1负载/2反电势 |
| 高电平补偿 | 浮点数 | 0x4502 | 2 | R/W |  |
| 低电平补偿 | 浮点数 | 0x4504 | 2 | R/W |  |
| HALLA有效 | Int | 0x4510 | 1 | R/W | 0无效/1有效 |
| HALLA低电平上限 | 浮点数 | 0x4511 | 2 | R/W |  |
| HALLA低电平下限 | 浮点数 | 0x4513 | 2 | R/W |  |
| HALLA高电平上限 | 浮点数 | 0x4515 | 2 | R/W |  |
| HALLA高电平下限 | 浮点数 | 0x4517 | 2 | R/W |  |
| HALLA频率上限 | 浮点数 | 0x4519 | 2 | R/W |  |
| HALLA频率下限 | 浮点数 | 0x451B | 2 | R/W |  |
| HALLA占空比上限 | 浮点数 | 0x451D | 2 | R/W |  |
| HALLA占空比下限 | 浮点数 | 0x451F | 2 | R/W |  |
| HALLB有效 | Int | 0x4530 | 1 | R/W | 0无效/1有效 |
| HALLB低电平上限 | 浮点数 | 0x4531 | 2 | R/W |  |
| HALLB低电平下限 | 浮点数 | 0x4533 | 2 | R/W |  |
| HALLB高电平上限 | 浮点数 | 0x4535 | 2 | R/W |  |
| HALLB高电平下限 | 浮点数 | 0x4537 | 2 | R/W |  |
| HALLB频率上限 | 浮点数 | 0x4539 | 2 | R/W |  |
| HALLB频率下限 | 浮点数 | 0x453B | 2 | R/W |  |
| HALLB占空比上限 | 浮点数 | 0x453D | 2 | R/W |  |
| HALLB占空比下限 | 浮点数 | 0x453F | 2 | R/W |  |
| HALLC有效 | Int | 0x4550 | 1 | R/W | 0无效/1有效 |
| HALLC低电平上限 | 浮点数 | 0x4551 | 2 | R/W |  |
| HALLC低电平下限 | 浮点数 | 0x4553 | 2 | R/W |  |
| HALLC高电平上限 | 浮点数 | 0x4555 | 2 | R/W |  |
| HALLC高电平下限 | 浮点数 | 0x4557 | 2 | R/W |  |
| HALLC频率上限 | 浮点数 | 0x4559 | 2 | R/W |  |
| HALLC频率下限 | 浮点数 | 0x455B | 2 | R/W |  |
| HALLC占空比上限 | 浮点数 | 0x455D | 2 | R/W |  |
| HALLC占空比下限 | 浮点数 | 0x455F | 2 | R/W |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x46FE | 1 | W |  |
| 写入配置 | Int | 0x46FF | 1 | W |  |

反电势(BEMF)配置(4B00H-4CFFH)[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转向 | Int | 0x4B00 | 1 | R/W | 0/1 |
| 转速 | 浮点数 | 0x4B01 | 2 | R/W |  |
| Vcc有效 | Int | 0x4B03 | 1 | R/W | 0无效/1有效 |
| Vcc电压 | 浮点数 | 0x4B04 | 2 | R/W |  |
| 测试时间 | 浮点数 | 0x4B06 | 2 | R/W |  |
| 采样频率 | 浮点数 | 0x4B08 | 2 | R/W |  |
| 采样长度 | 浮点数 | 0x4B0A | 2 | R/W |  |
| 相序 | Int | 0x4B0C | 1 | R/W | 0不测/1UVW/2UWV |
| 磁极对数 | Int | 0x4B0D | 1 | R/W |  |
| 温度折算 | Int | 0x4B0E | 1 | R/W | 0不折算/1折算 |
| 档位 | Int | 0x4B0F | 1 | R/W | 0大档/1小档 |
| 连接 | Int | 0x4B10 | 1 | R/W | 0三角/1星型 |
| 电压有效值上限 | 浮点数 | 0x4B11 | 2 | R/W |  |
| 电压有效值下限 | 浮点数 | 0x4B13 | 2 | R/W |  |
| 电压有效值补偿 | 浮点数 | 0x4B15 | 2 | R/W |  |
| 峰/峰峰值上限 | 浮点数 | 0x4B17 | 2 | R/W |  |
| 峰/峰峰值下限 | 浮点数 | 0x4B19 | 2 | R/W |  |
| 峰/峰峰值补偿 | 浮点数 | 0x4B1B | 2 | R/W |  |
| 相位角上限 | 浮点数 | 0x4B1D | 2 | R/W |  |
| 相位角下限 | 浮点数 | 0x4B1F | 2 | R/W |  |
| 相位角补偿 | 浮点数 | 0x4B21 | 2 | R/W |  |
| 反电势常数上限 | 浮点数 | 0x4B23 | 2 | R/W |  |
| 反电势常数下限 | 浮点数 | 0x4B25 | 2 | R/W |  |
| 反电势常数补偿 | 浮点数 | 0x4B27 | 2 | R/W |  |
| 与霍尔相位差上限 | 浮点数 | 0x4B29 | 2 | R/W |  |
| 与霍尔相位差下限 | 浮点数 | 0x4B2B | 2 | R/W |  |
| 与霍尔相位差补偿 | 浮点数 | 0x4B2D | 2 | R/W |  |
| 不平衡度上限 | 浮点数 | 0x4B2F | 2 | R/W | 范围：0-100 |
| 标准温度 | 浮点数 | 0x4B31 | 2 | R/W | 范围0.0-50.0 |
| 清空配置缓存 | Int | 0x4CFE | 1 | W |  |
| 写入配置 | Int | 0x4CFF | 1 | W |  |

热敏电阻配置(5800H-59FFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子1 | Int | 0x5820 | 1 | R/W |  |
| 端子2 | Int | 0x5822 | 1 | R/W |  |
| 阻值下限 | 浮点数 | 0x5824 | 2 | R/W |  |
| 阻值上限 | 浮点数 | 0x5826 | 2 | R/W |  |
| 单位 | Int | 0x5828 | 1 | R/W | - 0-Ω - 1-kΩ - 2-MΩ |

低启配置(0x4300H-0x44FFH)[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定方式 | Int | 0x4300 | 1 | R/W | 0-功率判定 1-转向判定 |
| 转向 | Int | 0x4301 | 1 | R/W | 0-反转 1-正转 |
| 输入电压 | 浮点数 | 0x4302 | 2 | R/W |  |
| 测试电压 | 浮点数 | 0x4304 | 2 | R/W |  |
| 测试档位 | Int | 0x4306 | 1 | R/W | - 1~6 |
| 电流下限A | 浮点数 | 0x4307 | 2 | R/W |  |
| 电流上限A | 浮点数 | 0x4309 | 2 | R/W |  |
| 功率下限W | 浮点数 | 0x430B | 2 | R/W |  |
| 功率上限W | 浮点数 | 0x430D | 2 | R/W |  |
| 时间 | 浮点数 | 0X430F | 2 | R/W |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x43FE | 1 | W |  |
| 写入配置 | Int | 0x43FF | 1 | W |  |

电容配置（0x5400-0x55FF）【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容1的配置 |  |  |  |  |  |
| 电容端子1 | Int | 0x5400 | 1 | R/W |  |
| 电容端子2 | Int | 0x5402 | 1 | R/W |  |
| 电容下限 | 浮点数 | 0x5404 | 2 | R/W |  |
| 电容上限 | 浮点数 | 0x5406 | 2 | R/W |  |
| 标准电容 | 浮点数 | 0x5408 | 2 | R/W |  |
| 电容单位 | Int | 0x540A | 1 | R/W | 0-mF 1-uF 2-nF |
| 电容左补偿 | 浮点数 | 0x540C | 2 | R/W |  |
| 电容右补偿 | 浮点数 | 0x540E | 2 | R/W |  |
| 电容测试有效 | Int | 0x5411 | 1 | R/W | 0-无效 1-有效 |
| 电容2的配置为电容1的寄存器地址+0x0020 电容3的配置为电容1的寄存器地址+0x0040 电容4的配置为电容1的寄存器地址+0x0080 电容5的配置为电容1的寄存器地址+0x00A0 电容6的配置为电容1的寄存器地址+0x00C0 电容7的配置为电容1的寄存器地址+0x00E0 电容8的配置为电容1的寄存器地址+0x0100 |  |  |  |  |  |
| 电容电压 | Int | 0x5413 | 1 | R/W | 0-0.6V 1-0.3V 2-1.0V |
| 平均次数 | Int | 0x5415 | 1 | W |  |
| 频率 | Int | 0x5417 | 1 | W | 0-100Hz 1-120Hz 2-1KHz 3-10KHz |
| 接线方式 | Int | 0x5419 | 1 | W | - 串联 - 并联 |
| 测试速度 | Int | 0x541B | 1 | W | - 快测 - 慢测 |
| 上限（%） | Int | 0x541D | 1 | W |  |
| 下限（%） | Int | 0x541F | 1 | W |  |
| 清空配置缓存 | Int | 0x55FE | 1 | W |  |
| 写入配置 | Int | 0x55FF | 1 | W |  |

反嵌配置（0x3300-0x34FF）【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反嵌1的配置 |  |  |  |  |  |
| 反嵌端子1 | Int | 0x3300 | 1 | R/W |  |
| 反嵌端子2 | Int | 0x3302 | 1 | R/W |  |
| 反嵌面积 | Int | 0x3304 | 1 | R/W |  |
| 反嵌增益 | Int | 0x3306 | 1 | R/W | 值域：0,1,2 |
| 反嵌倍数 | Int | 0x3308 | 1 | R/W |  |
| 反嵌测试有效 | Int | 0x330A | 1 | R/W |  |
| 反嵌2的配置为反嵌1的寄存器地址+0x0020 反嵌3的配置为反嵌1的寄存器地址+0x0040 反嵌4的配置为反嵌1的寄存器地址+0x0080 反嵌5的配置为反嵌1的寄存器地址+0x00A0 反嵌6的配置为反嵌1的寄存器地址+0x00C0 反嵌7的配置为反嵌1的寄存器地址+0x00E0 反嵌8的配置为反嵌1的寄存器地址+0x0100 |  |  |  |  |  |
| 反嵌零点判断 | Int | 0x330C | 1 | R/W |  |
| 反嵌转向1 | Int | 0x330E | 1 | R/W | - 正转 - 反转 - 不转 - 不测 |
| 反嵌转向2 | Int | 0x3311 | 1 | R/W | 0-正转 1-反转 2-不转 3-不测 |
| 清空配置缓存 | Int | 0x33FE | 1 | W |  |
| 写入配置 | Int | 0x33FF | 1 | W |  |

直流有刷配置（0x5200-0x53FF）【工控机无】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换向器片数 | Int | 0x5200 | 1 | R/W |  |
| 减速比 | 浮点数 | 0x5204 | 2 | R/W |  |
| 波形个数 | Int | 0x5208 | 1 | R/W |  |
| 旋转频率阶数 | Int | 0x5206 | 1 | R/W | 0~5 |
| 换向器系数 | Int | 0x5202 | 1 | R/W | 0~2 |
| 波形平滑 | Int | 0x520A | 1 | R/W | 0~9 |
| 类型 | Int | 0x520C | 1 | R/W | 0:波形 1：频谱 |
| 转向逆转 | Int | 0x520E | 1 | R/W |  |
| 一圈脉冲数 | Int | 0x5211 | 1 | R/W |  |
| 电流补偿（mA） | Int | 0x5213 | 1 | R/W |  |
| 功率补偿(W) | 浮点数 | 0x5215 | 2 | R/W |  |
| 转速补偿(rpm) | Int | 0x5217 | 1 | R/W |  |
| 清空缓存区 | Int | 0x53FE | 1 | R/W |  |
| 保存缓存区 | Int | 0x53FF | 1 | R/W |  |
| 直流有刷1配置 |  |  |  |  |  |
| 电压 | 浮点数 | 0x5219 | 2 | W |  |
| 测试时间 | 浮点数 | 0x521B | 2 | W |  |
| 加速时间 | 浮点数 | 0x521D | 2 | W |  |
| 减速时间 | 浮点数 | 0x521F | 2 | W |  |
| 转向 | Int | 0x5221 | 1 | W | 0：不测 1：顺时针 2：逆时针 |
| 是否有效 | Int | 0x5223 | 1 | W |  |
| 电流上限 | Int | 0x5225 | 1 | W |  |
| 电流下限 | Int | 0x5227 | 1 | W |  |
| 电流标准值 | Int | 0x5229 | 1 | W |  |
| 电流单位 | Int | 0x522A | 1 | W | 0：mA 1：A |
| 功率上限 | 浮点数 | 0x522C | 2 | W |  |
| 功率下限 | 浮点数 | 0x522E | 2 | W |  |
| 功率标准值 | 浮点数 | 0x5230 | 2 | W |  |
| 转速上限 | Int | 0x5232 | 1 | W |  |
| 转速下限 | Int | 0x5235 | 1 | W |  |
| 转速标准值 | Int | 0x5237 | 1 | W |  |
| 震动上限 | 浮点数 | 0x5239 | 2 | W |  |
| 震动下限 | 浮点数 | 0x523B | 2 | W |  |
| 直流有刷2的配置为直流有刷1的寄存器地址+0x0020 直流有刷3的配置为直流有刷1的寄存器地址+0x0040 直流有刷4的配置为直流有刷1的寄存器地址+0x0080 直流有刷5的配置为直流有刷1的寄存器地址+0x00A0 直流有刷6的配置为直流有刷1的寄存器地址+0x00C0 直流有刷7的配置为直流有刷1的寄存器地址+0x00E0 直流有刷8的配置为直流有刷1的寄存器地址+0x0100 |  |  |  |  |  |

空载配置（0x4900-0x4AFF）[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM电压 | 浮点数 | 0x4900 | 2 | R/W |  |
| VCC电压 | 浮点数 | 0x4902 | 2 | R/W |  |
| VSP电压 | 浮点数 | 0x4904 | 2 | R/W |  |
| 测试时间 | 浮点数 | 0x4906 | 2 | R/W |  |
| 驱动方式 | 浮点数 | 0x4908 | 2 | R/W | 0：内置 1：外置 |
| 转向 | 浮点数 | 0x490A | 2 | R/W | 0：不测 1：顺时针 2：逆时针 |
| vcc驱动方式 | 浮点数 | 0x490C | 2 | R/W | 0:内驱内部 1：外驱外部 2：外驱内部 |
| 调速方式 | 浮点数 | 0X490E | 2 | R/W | 0：PWM 1：VSP |
| pwm频率 | 浮点数 | 0x4910 | 2 | R/W |  |
| pwm电压 | 浮点数 | 0x4912 | 2 | R/W |  |
| pwm占空比 | 浮点数 | 0x4914 | 2 | R/W |  |
| 采样频率 | 浮点数 | 0x4916 | 2 | R/W |  |
| 采样长度 | 浮点数 | 0x4918 | 2 | R/W |  |
| 一圈脉冲数 | 浮点数 | 0x491A | 2 | R/W |  |
| L电流补偿 | 浮点数 | 0x4920 | 2 | R/W |  |
| R电流补偿 | 浮点数 | 0x4922 | 2 | R/W |  |
| VM补偿 | 浮点数 | 0x4924 | 2 | R/W |  |
| PWM补偿 | 浮点数 | 0x4926 | 2 | R/W |  |
| 左转速补偿 | 浮点数 | 0x4928 | 2 | R/W |  |
| 右转速补偿 | 浮点数 | 0x492A | 2 | R/W |  |
| 电流下限 | 浮点数 | 0x4930 | 2 | R/W |  |
| 电流上限 | 浮点数 | 0x4932 | 2 | R/W |  |
| 电压下限 | 浮点数 | 0x4934 | 2 | R/W |  |
| 电压上限 | 浮点数 | 0x4936 | 2 | R/W |  |
| 功率下限 | 浮点数 | 0x4938 | 2 | R/W |  |
| 功率上限 | 浮点数 | 0x493A | 2 | R/W |  |
| 转速下限 | Int | 0x493C | 2 | R/W |  |
| 转速上限 | Int | 0x493E | 2 | R/W |  |
| 清空空载缓冲区 | Int | 0x4AFE | 1 | W |  |
| 保存空载缓冲区 | Int | 0x4AFF | 1 | W |  |

三相电参配置（0x6000-0x6AFF）[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流上限 | 浮点数 | 0x6000 | 2 | R/W |  |
| 电流下限 | 浮点数 | 0x6002 | 2 | R/W |  |
| 电流不平衡度 | 浮点数 | 0x6004 | 2 | R/W |  |
| 功率上限 | 浮点数 | 0x6006 | 2 | R/W |  |
| 功率下限 | 浮点数 | 0x6008 | 2 | R/W |  |
| 转向 | Int | 0x600A | 1 | R/W | 0：不测 1：反转 2：正转 |
| 测试时间 | 浮点数 | 0x600B | 2 | R/W |  |
| 测试电压 | I浮点数 | 0X600D | 2 | R/W |  |
| 电流不平衡度模式 | Int | 0x600F | 2 | R/W |  |
| 清空功率缓冲区 | Int | 0x6AFE | 1 | W |  |
| 保存功率缓冲区 | Int | 0x6AFF | 1 | W |  |

测试控制(8000H-8FFFH)[A8]【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动 | Int16 | 0x8000 | 1 | W | - 左工位 - 右工位 |
| 停止/复位 | Int16 | 0x8001 | 1 | W | 测试时发送为停止 停止时发送为复位 |
| 状态 | Int16 | 0x8002 | 1 | R | - 空闲状态 - 测试状态 - 完成状态 - 设置状态 - 报警状态 - 扫码成功 - 扫码失败 |
| 设置条码 | ASCII | 0x8003 | 64 | W |  |
| 心跳信号 | Int16 | 0x8100 | 1 | R | - 0/1【A8无】 |
| 启动扫码 | Int16 | 0x8101 | 1 | W | - 左工位 - 右工位 - 【工控机无】 - 【BLDC无】 |
| 启动举例（双工位启动左工位或单工位启动）： 发送：00 00 00 00 00 09 01 10 80 00 00 01 02 00 01 返回：00 00 00 00 00 06 01 10 80 00 00 01 停止举例： 发送：00 00 00 00 00 09 01 10 80 01 00 01 02 00 01 返回：00 00 00 00 00 06 01 10 80 01 00 01 设置条码举例（写入条码“123”）： 发送：00 00 00 00 00 87 01 10 80 03 00 40 80 31 32 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 返回：00 00 00 00 00 06 01 10 80 03 00 40 特殊说明：设置条码命令，老版程序要求寄存器数必须为64，后面无效的位写00（如上例子）。新版程序无此限制，根据字符串实际长度写入对应寄存器数即可。 |  |  |  |  |  |

测试结果总览(9000H-90FFH)[A8]【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 | Int64 | 0x9000 | 4 | R | UNIX时间戳 |
| 结束时间 | Int64 | 0x9004 | 4 | R | UNIX时间戳 |
| 温度 | 浮点数 | 0x9008 | 2 | R |  |
| 判定 | ASCII | 0x900A | 1 | R |  |
| 用户 | ASCII | 0x900C | 4 | R |  |
| 工位 | ASCII | 0x9010 | 1 | R |  |
| 测试品编号 | ASCII | 0x9011 | 64 | R |  |
| 湿度 | 浮点数 | 0x9060 | 2 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 读结束时间举例（结束时间xx年xx月xx日xx时xx分xx秒，时间戳xxxxx）： 发送：00 00 00 00 00 06 01 03 90 00 00 04 返回：00 00 00 00 00 0B 01 03 0C xx xx xx xx xx xx xx xx 读温度举例（温度27.8℃）： 发送：00 00 00 00 00 06 01 03 90 08 00 02 返回：00 00 00 00 00 07 01 03 04 41 DE 66 66 |  |  |  |  |  |

电阻测试结果(9100H-91FFH)[A8]【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻1判定 | ASCII | 0x9100 | 1 | R |  |
| 电阻1结果 | 浮点数 | 0x9101 | 2 | R | 单位Ω |
| 电阻不平衡度1判定 | ASCII | 0x9103 | 1 | R |  |
| 电阻不平衡度1 | 浮点数 | 0x9104 | 2 | R | 单位% |
| 电阻不平衡度1 | 浮点数 | 0x9106 | 2 | R | 单位% |
| 电阻不平衡度1 | 浮点数 | 0x9108 | 2 | R | 单位% |
| 电阻不平衡度2判定 | ASCII | 0x9113 | 1 | R |  |
| 电阻不平衡度2 | 浮点数 | 0x9114 | 2 | R | 单位% |
| 电阻不平衡度2 | 浮点数 | 0x9116 | 2 | R | 单位% |
| 电阻不平衡度2 | 浮点数 | 0x9118 | 2 | R | 单位% |
| 电阻2结果为电阻1地址+0x10 电阻3结果为电阻1地址+0x20 电阻4结果为电阻1地址+0x30 电阻5结果为电阻1地址+0x40 电阻6结果为电阻1地址+0x50 电阻7结果为电阻1地址+0x60 电阻8结果为电阻1地址+0x70 |  |  |  |  |  |
| 读电阻结果举例（电阻1判定“OK”；电阻1结果0.01857；电阻不平衡度1判定“OK”；电阻不平衡度1结果0.162）： 发送：00 00 00 00 00 06 01 03 91 00 00 06 返回：00 00 00 00 00 0F 01 03 0C 4F 4B 3C 98 20 1D 4F 4B 3E 25 E3 54 |  |  |  |  |  |

电阻17-32测试结果(C200H-C2FFH)【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻17判定 | ASCII | 0xC200 | 1 | R |  |
| 电阻17结果 | 浮点数 | 0xC201 | 2 | R | 单位Ω |

反嵌测试结果(9200H-92FFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反嵌1判定 | ASCII | 0x9200 | 1 | R | OK/NG |
| 反嵌1面积结果 | 浮点数 | 0x9201 | 2 | R | 0-100 |
| 反嵌磁旋判定 | ASCII | 0x9205 | 1 | R | OK/NG |
| 反嵌磁旋 | int | 0x9206 | 1 | R | - 不转 - 正传 - 反转 |
| 反嵌2结果为反嵌1地址+0x10 反嵌3结果为反嵌1地址+0x20 反嵌4结果为反嵌1地址+0x30 反嵌5结果为反嵌1地址+0x40 反嵌6结果为反嵌1地址+0x50 反嵌7结果为反嵌1地址+0x60 反嵌8结果为反嵌1地址+0x70 |  |  |  |  |  |

绝缘测试结果(9300H-93FFH)[A8]【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻1判定 | ASCII | 0x9300 | 1 | R |  |
| 绝缘电阻1结果 | 浮点数 | 0x9301 | 2 | R | 单位MΩ |
| 绝缘电阻1 电压 | 浮点数 | 0x9303 | 2 |  | 单位V |
| 绝缘2结果为绝缘1地址+0x10 绝缘3结果为绝缘1地址+0x20 绝缘4结果为绝缘1地址+0x30 |  |  |  |  |  |

交耐测试结果(9400H-94FFH)[A8]【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交耐1判定 | ASCII | 0x9400 | 1 | R |  |
| 交耐1电流 | 浮点数 | 0x9401 | 2 | R | 单位mA |
| 交耐1电压 | 浮点数 | 0x9403 | 2 | R | 单位V |
| 交耐2结果为交耐1地址+0x10 交耐3结果为交耐1地址+0x20 交耐4结果为交耐1地址+0x30 |  |  |  |  |  |

直耐测试结果(9500H-95FFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直耐1判定 | ASCII | 0x9500 | 1 | R |  |
| 直耐1电流 | 浮点数 | 0x9501 | 2 | R |  |
| 直耐1电压 | 浮点数 | 0x9503 | 2 | R | 单位V |
| 直耐2结果为直耐1地址+0x10 直耐3结果为直耐1地址+0x20 直耐4结果为直耐1地址+0x30 |  |  |  |  |  |

匝间测试结果(9600H-96FFH)[A8]【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 匝间1判定 | ASCII | 0x9600 | 1 | R |  |
| 面积1结果 | 浮点数 | 0x9601 | 2 | R |  |
| 差积1结果 | 浮点数 | 0x9603 | 2 | R |  |
| 电晕1结果 | 浮点数 | 0x9605 | 2 | R |  |
| 相位1结果 | 浮点数 | 0x9607 | 2 | R |  |
| 匝间2结果为匝间1地址+0x10 匝间3结果为匝间1地址+0x20 匝间4结果为匝间1地址+0x30 匝间5结果为匝间1地址+0x40 匝间6结果为匝间1地址+0x50 匝间7结果为匝间1地址+0x60 匝间8结果为匝间1地址+0x70 |  |  |  |  |  |

电参测试结果(9700H-97FFH)[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电参1判定 | ASCII | 0x9700 | 1 | R |  |
| 电参1电流结果 | 浮点数 | 0x9701 | 2 | R |  |
| 电参1容压结果 | 浮点数 | 0x9703 | 2 | R |  |
| 电参1功率结果 | 浮点数 | 0x9705 | 2 | R |  |
| 电参1转向转速判定 | ASCII | 0x9707 | 1 | R |  |
| 电参1转向结果 | int | 0x9708 | 1 | R |  |
| 电参1转速结果 | 浮点数 | 0x9709 | 2 | R |  |
| 电参2结果为电参1地址+0x10 电参3结果为电参1地址+0x20 电参4结果为电参1地址+0x30 电参5结果为电参1地址+0x40 电参6结果为电参1地址+0x50 |  |  |  |  |  |

电感测试结果(9800H-98FFH)[A8]【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电感1判定 | ASCII | 0x9800 | 1 | R |  |
| 电感1结果 | 浮点数 | 0x9801 | 2 | R | 单位uH |
| 电感1Q值 | 浮点数 | 0x9804 | 2 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 电感不平衡度 | 浮点数 | 0x9806 | 2 | R |  |
| 电感不平衡度判定 | ASCII | 0x9808 | 1 | R |  |
| 电感Q值不平衡度 | 浮点数 | 0x9809 | 2 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 电感Q值不平衡度判定 | ASCII | 0x980B | 1 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 电感2结果为电感1地址+0x10 电感3结果为电感1地址+0x20 电感4结果为电感1地址+0x30 电感5结果为电感1地址+0x40 电感6结果为电感1地址+0x50 电感7结果为电感1地址+0x60 电感8结果为电感1地址+0x70 |  |  |  |  |  |

霍尔测试结果(9B00H-9BFFH)[A8]【工控机无】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霍尔A高电平判定 | ASCII | 0x9B00 | 1 | R | NG/OK |
| 霍尔A高电平结果 | 浮点数 | 0x9B01 | 2 | R | 单位V |
| 霍尔A低电平判定 | ASCII | 0x9B03 | 1 | R | NG/OK |
| 霍尔A低电平结果 | 浮点数 | 0x9B04 | 2 | R | 单位V |
| 霍尔A频率判定 | ASCII | 0x9B06 | 1 | R | NG/OK |
| 霍尔A频率结果 | 浮点数 | 0x9B07 | 2 | R | 单位Hz |
| 霍尔A占空比判定 | ASCII | 0x9B09 | 1 | R | NG/OK |
| 霍尔A占空比结果 | 浮点数 | 0x9B0A | 2 | R | 单位% |
| 霍尔B结果为霍尔A地址+0x20 霍尔C结果为霍尔A地址+0x40 |  |  |  |  |  |

空载测试结果(9D00H-9DFFH)[A8]【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载电压判定 | ASCII | 0x9D00 | 1 | R | NG/OK 【BLDC无】 【工控机无】 |
| 空载电压 | 浮点数 | 0x9D01 | 2 | R | 单位V 【BLDC无】 【工控机无】 |
| 空载电流判定 | ASCII | 0x9D03 | 1 | R | NG/OK |
| 空载电流 | 浮点数 | 0x9D04 | 2 | R | 单位mA |
| 空载功率判定 | ASCII | 0x9D06 | 1 | R | NG/OK |
| 空载功率 | 浮点数 | 0x9D07 | 2 | R | 单位W |
| Icc判定 | ASCII | 0x9D09 | 1 |  | NG/OK |
| Icc结果 | 浮点数 | 0x9D0A | 2 |  | 单位mA |
| Isp判定 | ASCII | 0x9D0C | 1 |  | NG/OK |
| Isp结果 | 浮点数 | 0x9D0D | 2 |  | 单位mA |
| 转速判定 | ASCII | 0x9D0F | 1 |  | NG/OK |
| 转速结果 | 浮点数 | 0x9D10 | 2 |  | 单位rpm |
| 转向判定 | ASCII | 0x9D12 | 1 |  | NG/OK |
| 转向结果 | Int | 0x9D13 | 1 |  | - 不转 - 顺时针 - 逆时针 |

反电势(BEMF)测试结果(9E00H-9EFFH)[A8]【工控机】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效值判定 | ASCII | 0x9E00 | 1 | R | NG/OK |
| 电压有效值U | 浮点数 | 0x9E01 | 2 | R |  |
| 电压有效值V | 浮点数 | 0x9E03 | 2 | R |  |
| 电压有效值W | 浮点数 | 0x9E05 | 2 | R |  |
| 峰峰值判定 | ASCII | 0x9E07 | 1 | R | NG/OK 【工控机无】 |
| 电压峰峰值U | 浮点数 | 0x9E08 | 2 | R | 【工控机无】 |
| 电压峰峰值V | 浮点数 | 0x9E0A | 2 | R | 【工控机无】 |
| 电压峰峰值W | 浮点数 | 0x9E0C | 2 | R | 【工控机无】 |
| 相位角判定 | ASCII | 0x9E0E | 1 | R | NG/OK 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 相位角 | 浮点数 | 0x9E0F | 2 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 相位角 | 浮点数 | 0x9E11 | 2 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 相位角 | 浮点数 | 0x9E13 | 2 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 反电势常数判定 | ASCII | 0x9E15 | 1 | R | NG/OK |
| 反电势常数U | 浮点数 | 0x9E16 | 2 | R |  |
| 反电势常数V | 浮点数 | 0x9E18 | 2 | R |  |
| 反电势常数W | 浮点数 | 0x9E1A | 2 | R |  |
| 相位差判定 | ASCII | 0x9E1C | 1 | R | NG/OK |
| 相位差 | 浮点数 | 0x9E1D | 2 | R |  |
| 相位差 | 浮点数 | 0x9E1F | 2 | R |  |
| 相位差 | 浮点数 | 0x9E21 | 2 | R |  |
| 相序判定 | ASCII | 0x9E23 | 1 | R | NG/OK 【工控机无】 |
| 相序 | 浮点数 | 0x9E24 | 1 | R | - 无 - UVW - UWV - 【工控机无】 |
| 电压有效值不平衡度 | 浮点数 | 0x9E25 | 2 | R |  |
| Ke值判定 | ASCII | 0x9E28 | 1 | R | 【工控机无】 |
| Ke值结果 | 浮点数 | 0x9E29 | 2 | R | 【工控机无】 |
| 频率判定 | ASCII | 0x9E2B | 1 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| U相频率结果 | 浮点数 | 0x9E2C | 2 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| V相频率结果 | 浮点数 | 0x9E2E | 2 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| W相频率结果 | 浮点数 | 0x9E30 | 2 | R | 【工控机无】 【BLDC无】 |
| 占空比判定 | ASCII | 0x9E32 | 1 | R | 【工控机无】 |
| U相占空比结果 | 浮点数 | 0x9E33 | 2 | R | 【工控机无】 |
| V相占空比结果 | 浮点数 | 0x9E35 | 2 | R | 【工控机无】 |
| W相占空比结果 | 浮点数 | 0x9E37 | 2 | R | 【工控机无】 |

直流有刷测试结果(0xA000-0xA0FF)[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1档电流判定 | ASCII | 0xA000 | 1 | R | NG/OK |
| 1档电流 | 浮点数 | 0xA001 | 2 | R |  |
| 1档电流单位 | Int | 0xA003 | 1 | R | - mA - A |
| 1档功率判定 | ASCII | 0xA004 | 1 | R | NG/OK |
| 1档功率 | 浮点数 | 0xA005 | 2 | R | 单位W |
| 1档转速判定 | ASCII | 0xA007 | 1 | R | NG/OK |
| 1档转速 | 浮点数 | 0xA008 | 2 | R | 单位rpm |
| 1档转向判定 | ASCII | 0xA00A | 1 | R | NG/OK |
| 1档转向 | Int | 0xA00B | 1 | R | - 不转 - 顺时针 - 逆时针 |
| 1档振动判定 | ASCII | 0xA00C | 1 | R | NG/OK |
| 1档振动 | 浮点数 | 0xA00D | 2 | R | 单位mm/s |
| 1档电压判定 | ASCII | 0xA00F | 1 | R |  |
| 1档电压 | 浮点数 | 0xA010 | 2 | R | 单位V |
| 1档扭矩判定 | ASCII | 0xA012 | 1 | R |  |
| 1档扭矩结果 | 浮点数 | 0xA013 | 2 | R |  |
| 2档结果为1档地址+0x20 3档结果为1档地址+0x40 4档结果为1档地址+0x60 5档结果为1档地址+0x80 6档结果为1档地址+0xA0 7档结果为1档地址+0xC0 8档结果为1档地址+0xE0 |  |  |  |  |  |

压降测试结果(A200H-A2FFH)[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压降1判定 | ASCII | 0xA200 | 1 | R | OK/NG |
| 压降1结果 | 浮点数 | 0xA201 | 2 | R | 单位mV |
| 压降2结果为压降1地址+0x10 压降3结果为压降1地址+0x20 压降4结果为压降1地址+0x30 压降5结果为压降1地址+0x40 压降6结果为压降1地址+0x50 压降7结果为压降1地址+0x60 压降8结果为压降1地址+0x70 |  |  |  |  |  |

热敏测试结果(A300H-A3FFH)[A8]【工控机】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热敏1判定 | ASCII | 0xA300 | 1 | R |  |
| 热敏1电阻结果 | 浮点数 | 0xA301 | 2 | R | 单位Ω |
| 热敏1折算温度结果 | 浮点数 | 0xA303 | 2 | R | 单位℃ |
| 热敏1温度差结果 | 浮点数 | 0xA305 | 2 | R | 单位℃ |
| 热敏电阻2结果为热敏1地址+0x10 热敏电阻3结果为热敏1地址+0x20 热敏电阻4结果为热敏1地址+0x30 热敏电阻5结果为热敏1地址+0x40 热敏电阻6结果为热敏1地址+0x50 热敏电阻7结果为热敏1地址+0x60 热敏电阻8结果为热敏1地址+0x70 |  |  |  |  |  |

低启测试结果[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低启判定 | ASCII | 0x9A00 | 1 | R |  |
| 低启电流结果 | 浮点数 | 0x9A01 | 2 | R | 单位A |
| 低启功率结果 | 浮点数 | 0x9A03 | 2 | R | 单位W |
| 低启转向 | 浮点数 | 0x9A05 | 2 | R | 0 -不转 1-反转 2-正转 |

反电势(BEMF)波形读取[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U相波形 |  | 0xB000 | 200 | R | 每8位代表一个波形的点，200个寄存器共400个点 |
| V相波形 |  | 0xB0C8 | 200 | R | 同上 |
| W相波形 |  | 0xB190 | 200 | R | 同上 |

霍尔波形读取[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALL-A波形 |  | 0xB258 | 200 | R | 每8位代表一个波形的点，200个寄存器共400个点 |
| HALL-C波形 |  | 0xB320 | 200 | R | 同上 |
| HALL-C波形 |  | 0xB3E8 | 200 | R | 同上 |

负载测试结果(9C00H-9CFFH)【工控机无】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载电压判定 | ASCII | 0x9C00 | 1 | R | NG/OK 【BLDC无】 |
| 负载电压 | 浮点数 | 0x9C01 | 2 | R | 单位V 【BLDC无】 |
| 负载电流判定 | ASCII | 0x9C03 | 1 | R | NG/OK |
| 负载电流 | 浮点数 | 0x9C04 | 2 | R | 单位mA |
| 负载功率判定 | ASCII | 0x9C06 | 1 | R | NG/OK |
| 负载功率 | 浮点数 | 0x9C07 | 2 | R | 单位W |
| Icc判定 | ASCII | 0x9C09 | 1 |  | NG/OK 【BLDC无】 |
| Icc结果 | 浮点数 | 0x9C0A | 2 |  | 单位mA 【BLDC无】 |
| Isp判定 | ASCII | 0x9C0C | 1 |  | NG/OK 【BLDC无】 |
| Isp结果 | 浮点数 | 0x9C0D | 2 |  | 单位mA 【BLDC无】 |
| 转速判定 | ASCII | 0x9C0F | 1 |  | NG/OK |
| 转速结果 | 浮点数 | 0x9C10 | 2 |  | 单位rpm |
| 转向判定 | ASCII | 0x9C12 | 1 |  | NG/OK |
| 转向结果 | Int | 0x9C13 | 1 |  | - 不转 - 顺时针 - 逆时针 |

直流低启测试结果(C000H-C100H)【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低启电压判定 | ASCII | 0xC000 | 1 | R | NG/OK |
| 低启电压 | 浮点数 | 0xC001 | 2 | R | 单位V |
| 低启电流判定 | ASCII | 0xC003 | 1 | R | NG/OK |
| 低启电流 | 浮点数 | 0xC004 | 2 | R | 单位mA |
| 低启功率定 | ASCII | 0xC006 | 1 | R | NG/OK |
| 低启功率 | 浮点数 | 0xC007 | 2 | R | 单位W |
| Icc判定 | ASCII | 0xC009 | 1 |  | NG/OK |
| Icc结果 | 浮点数 | 0xC00A | 2 |  | 单位mA |
| Isp判定 | ASCII | 0xC00C | 1 |  | NG/OK |
| Isp结果 | 浮点数 | 0xC00D | 2 |  | 单位mA |
| 转速判定 | ASCII | 0xC00F | 1 |  | NG/OK |
| 转速结果 | 浮点数 | 0xC010 | 2 |  | 单位rpm |
| 转向判定 | ASCII | 0xC012 | 1 |  | NG/OK |
| 转向结果 | Int | 0xC013 | 1 |  | - 不转 - 顺时针 - 逆时针 |

电容测试结果(A100H-A1FFH)[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容1判定 | ASCII | 0xA100 | 1 | R |  |
| 电容1结果 | 浮点数 | 0xA101 | 2 | R | 单位uF |
| 电容2结果为电容1地址+0x10 电容3结果为电容1地址+0x20 电容4结果为电容1地址+0x30 电容5结果为电容1地址+0x40 电容6结果为电容1地址+0x50 电容7结果为电容1地址+0x60 电容8结果为电容1地址+0x70 |  |  |  |  |  |

三相电参测试结果(C200H-C300H)[A8]【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流判定 | ASCII | 0xC200 | 1 | R | NG/OK |
| A相电流 | 浮点数 | 0xC201 | 2 | R |  |
| B相电流 | 浮点数 | 0xC203 | 2 | R |  |
| C相电流 | 浮点数 | 0xC205 | 2 | R | 单位A |
| 电流不平衡度 | 浮点数 | 0xC207 | 2 | R |  |
| 功率判定 | ASCII | 0xC209 | 1 | R | NG/OK |
| 功率结果 | 浮点数 | 0xC20A | 2 | R | 单位W |
| 转速判定 | ASCII | 0xC20C | 1 | R | NG/OK |
| 转速结果 | 浮点数 | 0xC20D | 2 | R | rpm |
| 容压判定 | ASCII | 0xC20F | 1 | R | NG/OK |
| A相电压 | 浮点数 | 0xC210 | 2 | R |  |
| B相电压 | 浮点数 | 0xC212 | 2 | R |  |
| C相电压 | 浮点数 | 0xC214 | 2 | R | 单位V |

PDS测试结果(A400H-A4FFH)【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDS1判定 | ASCII | 0xA400 | 1 | R |  |
| PDS1 PDIV结果 | 浮点数 | 0xA401 | 2 | R |  |
| PDS1 PDEV结果 | 浮点数 | 0xA403 | 2 | R |  |
| PDS1 PDPEK结果 | 浮点数 | 0xA405 | 2 | R |  |
| PDS1 PDPLS结果 | 浮点数 | 0xA407 | 2 | R |  |
| PDS2结果为PDS1地址+0x10 PDS3结果为PDS1地址+0x20 PDS4结果为PDS1地址+0x30 PDS5结果为PDS1地址+0x40 PDS6结果为PDS1地址+0x50 PDS7结果为PDS1地址+0x60 PDS8结果为PDS1地址+0x70 |  |  |  |  |  |

PDH测试结果(A500H-A5FFH)【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDH1判定 | ASCII | 0xA500 | 1 | R |  |
| PDH1 PDIV结果 | 浮点数 | 0xA501 | 2 | R |  |
| PDH1 PDEV结果 | 浮点数 | 0xA503 | 2 | R |  |
| PDH1 Meas结果 | 浮点数 | 0xA505 | 2 | R |  |
| PDH1 Max结果 | 浮点数 | 0xA507 | 2 | R |  |
| PDH2结果为PDH1地址+0x10 PDH3结果为PDH1地址+0x20 PDH4结果为PDH1地址+0x30 PDH5结果为PDH1地址+0x40 PDH6结果为PDH1地址+0x50 PDH7结果为PDH1地址+0x60 PDH8结果为PDH1地址+0x70 |  |  |  |  |  |

调速电机测试结果(C200H-CFFFH)【工控机无】【BLDC】

| 数据名称 | 数据格式 |  | 起始地址 |  |  | 寄存器数 | 读/写 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流判定 | ASCII |  | 0xA400 |  |  | 1 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流结果1 | 浮点数 |  | 0xA401 |  |  | 2 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流结果1 | 浮点数 |  |  | 0xA403 |  | 2 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流结果3 | 浮点数 |  | 0xA405 |  |  | 2 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压判定 | ASCII |  | 0xA407 |  |  | 1 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压结果1 | 浮点数 |  | 0xA408 |  |  | 2 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压结果2 | 浮点数 |  | 0xA40A |  |  | 2 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压结果3 |  | 浮点数 |  | 0xA40C |  | 2 |  | R |  |  |  |  |  |  |
| 转速判定 | ASCII |  | 0xA40E |  |  | 1 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 转速结果 | 浮点数 |  | 0xA41F |  |  | 2 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 振动判定 | ASCII |  | 0xA421 |  |  | 1 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 振动结果 | 浮点数 |  | 0xA422 |  |  | 2 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 径向振动判定 | ASCII |  |  | 0xA424 |  | 1 |  | R |  |  |  | 【BLDC无】 |  |  |
| 径向振动结果 | 浮点数 |  |  | 0xA425 |  | 2 |  | R |  |  |  | 【BLDC无】 |  |  |
| 风速判定 | ASCII |  |  |  | 0xA427 | 1 |  |  | R |  |  |  |  |  |
| 风速结果 | 浮点数 |  |  |  | 0xA428 | 2 |  |  | R |  |  |  |  |  |
| 转向判定 | ASCII |  |  |  | 0xA430 | 1 |  |  |  | R |  |  |  |  |
| 转向结果 | 浮点数 |  |  |  | 0xA431 | 2 |  |  |  | R |  |  |  |  |
| 电压检测点判定 | ASCII |  |  |  | 0xA433 | 1 |  |  |  | R |  |  |  | 【BLDC无】 |
| 电压检测点结果 | 浮点数 |  |  |  | 0xA434 | 2 |  |  |  | R |  |  |  | 【BLDC无】 |
| 扭矩判定 | ASCII |  |  |  | 0xA436 | 1 |  |  |  | R |  |  |  |  |
| 扭矩结果 | 浮点数 |  |  |  | 0xA437 | 2 |  |  |  | R |  |  |  |  |
| 功率判定 | ASCII |  |  |  | 0xA439 | 1 |  |  |  | R |  |  |  |  |
| 功率结果 | 浮点数 |  |  |  | 0xA440 | 2 |  |  |  | R |  |  |  |  |
| 调速电机2结果为 调速电机1地址+0x30 调速电机3结果为 调速电机1地址+0x60 调速电机4结果为 调速电机1地址+0x90 调速电机5结果为 调速电机1地址+0x120 调速电机6结果为 调速电机1地址+0x150 调速电机7结果为 调速电机1地址+0x180 调速电机8结果为 调速电机1地址+0X210 ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交流电阻(0xA800-0xA900)【工控机无】【BLDC无】

| 数据名称 | 数据格式 | 起始地址 | 寄存器数 | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电阻判定 | ASCII | 0xA800 | 1 | R |  |
| 交流电阻结果 | 浮点数 | 0xA801 | 2 | R |  |
| 交流电阻2结果为地址+0x10 交流电阻3结果为地址+0x20 交流电阻4结果为地址+0x30 |  |  |  |  |  |